Приложение 2.1.

Раздел 1. Объём оказываемых услуг

| № | Наименование работ | Количество(шт.) | Квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| КРЭС |  |  |  |  |  |  |
| Шетский район Жезказган |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 10кВ | 5 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТТ 10кВ | 8 |  |  |  |  |
| 3 | поверка ТН 10кВ (1 фазный) | 12 |  |  |  |  |
| 4 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 4 |  |  |  |  |
| ПС 220/110/35/6 кВ Каражальская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТН 220кВ | 6 |  |  |  |  |
| 2 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 3 |  |  |  |  |
| 3 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | освидетельствование ИКУЭ 6кВ | 1 |  |  |  |  |
| Потребительские ТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| 3 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 1 |  |  |  |  |
| 5 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| ПС 35/6 кВ Клыч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| ПС 35/10кВ ГПП-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 10кВ | 2 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 10кВ (1-фазный) | 3 |  |  |  |  |
| ПС-220/35/6 кВ Жайрем |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 220кВ | 4 |  |  |  |  |
| 2 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 8 |  |  |  |  |
| 3 | освидетельствование ИКУЭ 6кВ | 19 |  |  |  |  |
| 4 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 2 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТТ 220кВ | 9 |  |  |  |  |
| 6 | поверка ТТ 10кВ | 6 |  |  |  |  |
| 7 | поверка ТН 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| 8 | поверка ТН 10кВ (3-х фазный) | 1 |  |  |  |  |
| 9 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 2 |  |  |  |  |
| ПС-220/35/10кВ Жана-Арка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 220кВ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| 3 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| 4 | поверка ТН 220кВ | 6 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТН 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| ПС-Женис |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| ПС-110/35/10кВ Нура-Талды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| ПС Скважина 250 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО КРЭС: |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТН 220кВ | 12 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 110кВ | 0 |  |  |  |  |
| 3 | поверка ТН 35кВ | 9 |  |  |  |  |
| 4 | поверка ТН 10кВ (3-х фазный) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТН 10кВ (1-фазный) | 15 |  |  |  |  |
| 6 | поверка ТТ 220кВ | 9 |  |  |  |  |
| 7 | поверка ТТ 35кВ | 0 |  |  |  |  |
| 8 | поверка ТТ 10кВ | 14 |  |  |  |  |
| 9 | поверка ТТ 0,4кВ | 9 |  |  |  |  |
| 10 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 9 |  |  |  |  |
| 12 | освидетельствование ИКУЭ 220кВ | 5 |  |  |  |  |
| 13 | освидетельствование ИКУЭ 110кВ | 0 |  |  |  |  |
| 14 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 12 |  |  |  |  |
| 15 | освидетельствование ИКУЭ 6-10кВ | 27 |  |  |  |  |
| 16 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 8 |  |  |  |  |
| ЦРЭС |  |  |  |  |  |  |
| ПС-110/35/10 кВ Улы-Тау |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 10кВ (1-фазный) | 3 |  |  |  |  |
| ПС-35/10кВ Талап |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 10кВ | 2 |  |  |  |  |
| 2 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 1 |  |  |  |  |
| КТП Талап №2 «Жилсектор» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 7 |  |  |  |  |
| КТП Талап №5 Фекалка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| КТП Талап КТП-400 10/0,4кВ "Насосная" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир №1 "Контора" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир КТП № 3 Стройцех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир КТП № 5 Достык |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир КТП № 7 "Садовая" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир КТП № 10 "ГПС" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 1 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир КТП № 11 собств.нужды |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 2 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТТ 0,4кВ | 9 |  |  |  |  |
| КТП Кенгир КТП № 20 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| Потребительские ТП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 0,4кВ | 24 |  |  |  |  |
| 2 | поверка счетчик кл.т. 1 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 8 |  |  |  |  |
| 4 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| 5 | освидетельствование ИКУЭ 10кВ | 1 |  |  |  |  |
| КТП РРЛ Борсенгир от ПС Барсенгир |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 4 |  |  |  |  |
| КТП РРС 60 разъезд от ПС Барсенгир |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 4 |  |  |  |  |
| ПС-110/35/10 кВ Сары-Кенгир |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| 3 | поверка ТН 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| 4 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 3 |  |  |  |  |
| ПС-220/110/10 кВ Барсенгир |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 10кВ | 1 |  |  |  |  |
| 2 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 13 |  |  |  |  |
| 3 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 5 |  |  |  |  |
| ПС-110/35/10кВ Городская |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 2 |  |  |  |  |
| 2 | освидетельствование ИКУЭ 10кВ | 8 |  |  |  |  |
| 3 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 1 |  |  |  |  |
| 4 | поверка ТТ 35кВ | 6 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТТ 0,4кВ | 3 |  |  |  |  |
| 6 | поверка ТТ 10кВ | 6 |  |  |  |  |
| 7 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 12 |  |  |  |  |
| ПС-110/35/6кВ Центральная |  |  |  |  |  |  |
| 1 | освидетельствование ИКУЭ 110кВ | 3 |  |  |  |  |
| 2 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 2 |  |  |  |  |
| 3 | освидетельствование ИКУЭ 6кВ | 4 |  |  |  |  |
| 4 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 2 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТН 110кВ | 4 |  |  |  |  |
| 6 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 11 |  |  |  |  |
| 7 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 2 |  |  |  |  |
| ПС-110/10кВ "Д" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТТ 10кВ | 2 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 110кВ | 3 |  |  |  |  |
| 3 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | поверка счетчик кл.т. 0,5 | 6 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ЦРЭС: |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТН 220кВ | 0 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 110кВ | 7 |  |  |  |  |
| 3 | поверка ТН 35кВ | 3 |  |  |  |  |
| 4 | поверка ТН 10кВ (3-х фазный) | 0 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТН 10кВ (1-фазный) | 3 |  |  |  |  |
| 6 | поверка ТТ 220кВ | 0 |  |  |  |  |
| 7 | поверка ТТ 35кВ | 6 |  |  |  |  |
| 8 | поверка ТТ 10кВ | 10 |  |  |  |  |
| 9 | поверка ТТ 0,4кВ | 55 |  |  |  |  |
| 10 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 34 |  |  |  |  |
| 11 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 29 |  |  |  |  |
| 12 | освидетельствование ИКУЭ 220кВ | 0 |  |  |  |  |
| 13 | освидетельствование ИКУЭ 110кВ | 3 |  |  |  |  |
| 14 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 7 |  |  |  |  |
| 15 | освидетельствование ИКУЭ 6-10кВ | 14 |  |  |  |  |
| 16 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 25 |  |  |  |  |
| Бытовые счетчики |  |  |  |  |  |  |
| Село Кенгирское Жилой фонд, объекты юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 685 |  |  |  |  |
| микрорайон Бекболатсай Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 11 |  |  |  |  |
| Село Талап Жилой фонд, объекты юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 185 |  |  |  |  |
| Прочее объекты юридических лиц |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 13 |  |  |  |  |
| ИТОГО КРЭС, ЦРЭС, Бытовые счетчики: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | поверка ТН 220кВ | 12 |  |  |  |  |
| 2 | поверка ТН 110кВ | 7 |  |  |  |  |
| 3 | поверка ТН 35кВ | 12 |  |  |  |  |
| 4 | поверка ТН 10кВ (3-х фазный) | 1 |  |  |  |  |
| 5 | поверка ТН 10кВ (1-фазный) | 18 |  |  |  |  |
| 6 | поверка ТТ 220кВ | 9 |  |  |  |  |
| 7 | поверка ТТ 35кВ | 6 |  |  |  |  |
| 8 | поверка ТТ 10кВ | 24 |  |  |  |  |
| 9 | поверка ТТ 0,4кВ | 64 |  |  |  |  |
| 10 | поверка счетчик кл.т. 0,2 | 37 |  |  |  |  |
| 11 | поверка счетчик кл.т. 0,5-1 | 932 |  |  |  |  |
| 12 | освидетельствование ИКУЭ 220кВ | 5 |  |  |  |  |
| 13 | освидетельствование ИКУЭ 110кВ | 3 |  |  |  |  |
| 14 | освидетельствование ИКУЭ 35кВ | 19 |  |  |  |  |
| 15 | освидетельствование ИКУЭ 6-10кВ | 41 |  |  |  |  |
| 16 | освидетельствование ИКУЭ 0,4кВ | 33 |  |  |  |  |

Услуга должна проводиться в следующем порядке:

- проверить соответствие элементов учета согласно Правил устройства электроустановок Республики Казахстан от 20 марта 2015 года, Государственного Стандарта Республики Казахстан 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения", приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений Республики Казахстан»;

- проверить правильность конфигурирования приборов учета электрической энергии;

- выявить и устранить недостоверности в схемах учета электрической энергии;

- произвести замер коэффициентов трансформации измерительных цепей учёта электрической энергии измерительных трансформаторов, согласно данного раздела настоящей технической спецификации;

- произвести замер падения напряжения в цепи ТН-счетчик;

- произвести замер нагрузки измерительных трансформаторов;

- произвести поверку измерительных трансформаторов тока;

- произвести поверку измерительных трансформаторов напряжения;

- произвести поверку счётчиков учёта электрической энергии;

- произвести экспертизу метрологической документации;

- оформить результаты обследования, поверки и освидетельствования.

Перед началом выполнения услуги Исполнитель обследует место расположения комплексов учёта электрической энергии. После чего Исполнитель составляет и согласовывает график оказания услуги. Перед началом оказания услуги Исполнитель направляет Заказчику (в каждый филиал) проект производства работ на все этапы оказания услуги согласно порядку проведения услуги, указанного в данном разделе настоящей технической спецификации. По результатам Исполнитель предоставляет заказчику отчет.

Услуга по обследованию комплексов учёта электрической энергии в том числе:

- замер нагрузки измерительных трансформаторов;

- замер коэффициента трансформации;

- замер падения напряжения в цепи ТН-счетчик;

- составление паспорт протокола

проводятся на месте эксплуатации КУЭ без снятия нагрузки.

По результатам оказания услуги оформляется паспорт–протокол в соответствии с требованиями Правил освидетельствования измерительного комплекса учета электроэнергии.

Перед началом оказания услуги Исполнитель согласовывает с Заказчиком график отключения присоединений для проведения поверки.

Поверка средств измерений должна быть оказана в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» от 7 июня 2000 года N 53-II, Закона Республики Казахстан «О техническом регулировании» от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК, Государственного стандарта Республики Казахстан СТ РК 2.4-2019 "Государственная система обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения", приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 934 «Об утверждении Правил проведения поверки средств измерений, установления периодичности поверки средств измерений и формы сертификата о поверке средств измерений Республики Казахстан».

Поверка измерительных трансформаторов тока проводится в соответствии с методикой поверки ГОСТ 8.217-2024 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы тока. Методика поверки.

Поверка измерительных трансформаторов напряжения проводится в соответствии с методикой поверки ГОСТ 8.216-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Трансформаторы напряжения. Методика поверки.

Поверка приборов учета электрической энергии производится на основании методики поверки согласно реестру средств измерений Республики Казахстан.

Поверка приборов учёта производится на месте эксплуатации средств измерений потребителей физических и юридических лиц (жилые дома, домохозяйства, распределительные пункты).

По окончании оказания услуги Заказчику выдаются документы согласно действующих в Республике Казахстан нормативных документов (свидетельства, паспорт-протоколы, схемы соединения и кабельные связи, сертификаты, извещения, заключения).

После завершения оказания услуги Исполнитель производит экспертизу документации в соответствии с Правилами функционирования автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии от 30 марта 2015 года.

После завершения всех этапов оказания услуги Исполнитель оформляет:

- в случае, когда по результатам оказания услуг ИКУЭ соответствуют требованиям нормативных документов - свидетельство установленной формы в двух экземплярах;

- в случае, когда по результатам оказания услуг ИКУЭ не соответствуют требованиям нормативных документов - заключение о несоответствии ИКУЭ, с подробным описанием причин несоответствия.

В том случае, когда будут выявлены несоответствия в освидетельствовании, ИКУЭ исполнитель гарантирует проведение повторной экспертизы.

После проведения повторной экспертизы оформляется свидетельство установленной формы в двух экземплярах.

Срок оказания услуг с момента подписания договора по 31.12.2027г.

Раздел 2. Обязанности исполнителя услуги

Обязанности Исполнителя:

- оказать услуги с надлежащим качеством, в соответствии с требованиями нормативных документов и технических регламентов в сроки, указанные в разделе 5 настоящей технической спецификации;

- предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней промежуточные отчеты о ходе оказания услуги с даты получения соответствующего запроса от Заказчика;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчика об обнаружении недостатков, ухудшающих качество оказанной услуги или в иной установленный Заказчиком срок безвозмездно устранить обнаруженные недостатки;

- при положительных результатах поверки - присвоить средствам измерения пломбу либо лейбл, выдать на данное средство измерения сертификат о поверке, при отрицательных результатах - предоставить на данное средство измерения извещение о непригодности;

- при положительных результатах освидетельствования измерительных комплексов - выдать свидетельство в двух экземплярах, при отрицательных результатах освидетельствования - выдать заключение с указанием причин несоответствия.

- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкций, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории предприятия ТОО «Жез.РЭК».